## Slide 1: Электронная микроскопия
Сканирующая электронная микроскопия
  сер. 40х гг. XX в., В.К. Зворыкин (разрешение ~ 50 нм)
  разработки кон. 40х–50е гг. XX в, Ч.Оутли, университет Кембриджа
  1965 г., первый коммерческий СЭМ, Stereoscan Mark 1, Cambridge Instruments

## Slide 2: Принцип СЭМ

## Slide 3: Отклик на первичный пучок

## Slide 4: Взаимодействие первичных электронов с образцом
моделирование
Монте-Карло 

## Slide 5: Область взаимодействия первичных электронов с образцом
ПММА, 20 кВ, травление

## Slide 6: Схема СЭМ
ПЭ – первичные электроны,
ЛО – линза объектива,
ВЭ – вторичные электроны,
ДОЭ – детектор обратно-рассеянных электронов,
ЭДРС/ВДРС – рентгеновские детекторы

## Slide 7: Детектор Эверхарта-Торнли

## Slide 8: Контраст и рельеф поверхности, ВЭ
Кристаллы парафина
12 кВ

## Slide 9: Разные типы вторичных электронов

## Slide 10: «Прозрачность» образцов при большей энергии пучка
Кристаллы тридимита и сферы галита на золотой подложке, 10 кВ (a) и 30 кВ (b)

## Slide 11: Взаимодействие пучка с наночастицей (Pt/C)
Монте-Карло,  - коэффициент для обратнорассеянных электронов

## Slide 12: Вариации контраста ВЭ/ОЭ для наночастиц (Pt/C)

## Slide 13: Вариации контраста ВЭ/ОЭ для полимер/неорганического (минерал) композита
ВЭ
ОЭ

## Slide 14: Электронная микроскопия
Аналитическая сканирующая электронная микроскопия

## Slide 15: Взаимодействие пучка электронов и атомов образца

## Slide 16: Взаимодействие пучка электронов и атомов образца

## Slide 17: Характеристические рентгеновские пики некоторых элементов

## Slide 18: ЭДРС: энергодисперсионная рентгеновская спектроскопия
полупроводниковый детектор

## Slide 19: ЭДРС: энергодисперсионная рентгеновская спектроскопия
полупроводниковый детектор

## Slide 20: ВДРС: дисперсионная рентгеновская спектроскопия по длине волны
n = 2 d sin 

## Slide 21: ВДРС: дисперсионная рентгеновская спектроскопия по длине волны
n = 2 d sin 

## Slide 22: Карты распределения элементов
HIPS

## Slide 23: Карты распределения элементов

## Slide 24: Сопоставление ВДРС и ЭДРС

## Slide 25: Сопоставление ЭДРС и ВДРС
 | ЭДРС | ВДРС
детектирование | параллельное детектирование элементов | количественное детектирование одного элемента
количественный анализ, время | компьютерный расчет, 10–100 сек | непосредственный, 100–500 сек (и более)
детекторы | один детектор | несколько кристаллов
чувствительность | фоновые срабатывания снижают чувствительность | высокое отношение сигнал/фон, хорошая чувствительность
разрешение по энергии | существенные проблемы с перекрыванием пиков, неоднозначность: 130 эВ для Mn 𝐾𝛼 | хорошее разрешение, малое перекрывание пиков: 8 эВ для Mn 𝐾𝛼
предел для легких элементов | Z > 11 (обычное окно), Z > 5 (ультратонкое окно) | Z > 3