## Slide 1: Электронная микроскопия
Аналитическая сканирующая электронная микроскопия

## Slide 2: Взаимодействие пучка электронов и атомов образца

## Slide 3: Взаимодействие пучка электронов и атомов образца

## Slide 4: Характеристические рентгеновские пики некоторых элементов

## Slide 5: ЭДРС: энергодисперсионная рентгеновская спектроскопия
полупроводниковый детектор

## Slide 6: ЭДРС: энергодисперсионная рентгеновская спектроскопия
полупроводниковый детектор

## Slide 7: ВДРС: дисперсионная рентгеновская спектроскопия по длине волны
n = 2 d sin 

## Slide 8: ВДРС: дисперсионная рентгеновская спектроскопия по длине волны
n = 2 d sin 

## Slide 9: Карты распределения элементов
HIPS

## Slide 10: Карты распределения элементов

## Slide 11: Сопоставление ВДРС и ЭДРС

## Slide 12: Сопоставление ЭДРС и ВДРС
 | ЭДРС | ВДРС
детектирование | параллельное детектирование элементов | количественное детектирование одного элемента
количественный анализ, время | компьютерный расчет, 10–100 сек | непосредственный, 100–500 сек (и более)
детекторы | один детектор | несколько кристаллов
чувствительность | фоновые срабатывания снижают чувствительность | высокое отношение сигнал/фон, хорошая чувствительность
разрешение по энергии | существенные проблемы с перекрыванием пиков, неоднозначность: 130 эВ для Mn 𝐾𝛼 | хорошее разрешение, малое перекрывание пиков: 8 эВ для Mn 𝐾𝛼
предел для легких элементов | Z > 11 (обычное окно), Z > 5 (ультратонкое окно) | Z > 3

## Slide 13: Дифракция отраженных электронов
Fe2O3, гематит ромбоэдрический, 20 кВ

## Slide 14: Дифракция отраженных электронов
Поликристаллический Ni, секционирование FIB, карта ориентации кристаллитов, STEM после FIB обработки

## Slide 15: Новые разработки в СЭМ
Прогресс в развитии методов сканирующей электронной микроскопии
  Автоэмиссионный катод + аппаратная коррекция хроматической (Cc) и сферической (Cs) аберраций
    Исследование диэлектриков без запыления металлом, диаметр пучка до 4 Å, нанометровое пространственное разрешение
  Секционирование ФИП + СЭМ
    Внутренняя структура
  Низковакуумная СЭМ
    Проблема зарядки
    Гидратированные образцы
  Исследования in situ
    Набухание в парах
    Механические деформации, крейзинг

## Slide 16: Катоды СЭМ
W
LaB6
FE-W

## Slide 17: Катоды СЭМ

## Slide 18: FEG катоды
FEG
LaB6
Смесь полимеров

## Slide 19: FESEM
ПТФЭ мембрана, 5 кВ

## Slide 20: СЭМ высокого разрешения, HRSEM, коррекция аберраций
conventional
in lens
semi in lens

## Slide 21: Коррекция Cc и Cs

## Slide 22: СЭМ Au/Ag-наноструктур
Aizawa & Buriak // J. Am. Chem. Soc. 2006, 128, 5877-5886
Синтез металлосодержащих наноструктур с использованием самоорганизо-ванных регулярных триблоксополимерных (ПС-П2ВП-ПЭО) наноструктур в качестве темплейта

## Slide 23: Наноструктурированные материалы
Pt@C
SnO2 нано-крис-таллы
(допи-рованы сурь-мой)
TiO2 нано-части-цы
угле-родные нано-струк-туры

## Slide 24: Наноструктурированные материалы
Наночастицы золота на полимерной подложке
Эффект зарядки (полимер - диэлектрик) исчезает со снижением энергии PE

## Slide 25: Сочетание СЭМ и ионных пучков
Mart´ınez et al. // Micron, 2008, 39, 111-116
Секционирование образца с помощью сфокусированного ионного пучка (FIB) непосредственно в процессе исследования позволяет выявить внутреннюю трехмерную структуру (на примере клетки костной ткани)

## Slide 26: Сочетание СЭМ и ионных пучков
Латексные частицы с полыми (в разной степени) ядрами
СЭМ, 5 кВ

## Slide 27: Электронная микроскопия
Низковакуумная сканирующая электронная микроскопия
ESEM, environmental scanning electron microscopy

## Slide 28: Фазовая диаграмма воды

## Slide 29: Исследования гидратированных образцов
Композит для использования в зубоврачебной практике: слева: наблюдения при 710-3 атм, 277 K,
справа: после высушивания (310-3 атм, 277 K), видны трещины

## Slide 30: Исследования гидратированных образцов
In situ ESEM (5 кВ), целлюлозное волокно,
a) в сухой атмосфере,
b) после набухания в парах воды

## Slide 31: Электронная микроскопия
In situ микромеханические исследования в СЭМ

## Slide 32: Деформационные структуры, in situ
Композит ПЭ + 7% SiO2
деформация

## Slide 33: Электронная микроскопия
Приготовление образцов для СЭМ
  Сколы
  Химическое травление (селективное)
  Физическое травление
  Запыление металлом
    Предотвращение зарядки

## Slide 34: Сколы
Частицы неорганического наполнителя(CaSO4 и TiO2) в ПП матрице, слева: скол при низкой температуре (жидкий азот), справа: при высокой (140 С)

## Slide 35: Сколы
Смеси ПП/ПС (85/15), вверху без ПАВ, внизу с блоксополимером ПП-b-ПС

## Slide 36: Сколы
Полиэтилен высокой плотности с наполнителем: частицами CaCO3, в присутствии ПАВ (стеариновая кислота) a) 0.9%, b) 1.5%
Полипропилен с наполнителем: волокнами стекла, разная степень адгезии

## Slide 37: Селективное химическое травление
Перманганатный метод, смесь ПП и ПЭО (последний вытравлен)

## Slide 38: Селективное химическое травление
Перманганатный метод, триблоксополимер SBS

## Slide 39: Физическое травление (плазма)
Частицы сверхвысокомолекулярного полиэтилена, Высокочастотная плазменная обработка (40 кГц, 40 Вт, 30-40 мин),
Слева травление ионами Ar, справа – ионами O

## Slide 40: Запыление металлом
ПП мембрана Celgard 2400
Au/Pd
sputter
coating
ion
beam sputtered Au
Au/Pd
evapo-
ration
ion
beam sputtered Au

## Slide 41: Зарядовые эффекты